Direcţia sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău anunţă licitaţii publice pentru achiziţionarea instalaţiilor de radiodiagnostic digitale universale.

| Denumirea | unitate de măsură | cantitate |
| --- | --- | --- |
| Instalaţia de radiodiagnostic digitală universală | instalaţii | 5 |

SPECIFICAŢII TEHNICE

Cerinţele generale

Operatorul economic trebuie să:

- prezinte copiile documentelor, care confirmă corespunderea echipamentului standardelor internaţionale de calitate (ISO 9001:2000 etc.);

- prezinte copiile documentelor, care confirmă înregistrarea echipamentului în mod legal în Republica Moldova şi ţara producătoare;

- prezinte copiile documentelor, care confirmă micşorarea dozei de iradiere la pacienţi şi personalul medical nu mai puţin de 5 ori în comparaţie cu cele existente;

- prezinte copiile documentelor, care confirmă experienţă de livrări ale instalaţiilor nominalizate, inclusiv în alte ţări;

- prezinte nu mai puţin de trei adrese ale instituţiilor medico-sanitare, unde instalaţiile în cauză deja sunt în funcţiune (pentru primirea avizelor specialiştilor din domeniu despre funcţionalitatea şi eficacitatea lor);

- execute obligaţiile contractuale de livrare, montare şi darea în exploatare a utilajului;

- prezinte utilizatorului cerinţele normative pentru numărul încăperilor şi pregătirea acestora pentru instalarea utilajului conform normativelor în vigoare şi în termenii stabiliţi în contract;

- execute obligaţiile de reparaţii a utilajului în perioadă de garanţie nu mai puţin de 12 luni de la darea instalaţiilor în exploatare sau de 18 luni din momentul livrării a acestora;

- garanteze în perioadă de garanţie, sosirea inginerului pentru deservire tehnică în timp de 48 de ore de la ora solicitării oficiale;

- asigure instruirea personalului medical şi tehnic vizând activitatea la instalaţiile procurate;

- asigure interface-ul  unic al utilajului cu posibilităţile de integrare în reţeaua unică radiologică informaţională, accesibilitatea la informaţiile de diagnostic şi transmiterea acestora în formatul electronic deschis etc.

Componenţa echipamentului

Instalaţia universală de radiodiagnostic digital (RDD) trebuie să asigure investigaţiile radiografice digitale ale tuturor organelor şi sistemelor umane în diferite incidenţe (PA, laterală, etc.) şi poziţii (verticală, pe şezut şi culcat);

Instalaţia universală de RDD este compusă din:

- Generator de frecvenţă înaltă

- Stativ radiografic rotativ mobil cu masă pentru pacienţi

- Dispozitiv pentru recepţionarea imaginilor digitale

- Tubul radiogen

- LMA (loc de muncă automatizat) al tehnicianului radiolog

- LMA al medicului imagist radiolog

- Dispozitiv pentru imprimarea imaginilor radiologice

- Mijloacele de radioprotecţie (set normativ)

- Dispozitiv pentru supravegherea pacientului în cameră de proceduri

- Dispozitiv audio pentru convorbiri cu pacienţi

- Documentaţia instalaţiei în limba de stat

Cerinţe tehnice specifice minimale:

| № | Denumirea | Parametrii tehnici (De prezentat specificaţia a fiecărui compartiment şi copiile documentelor confirmative) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Generatorul |  |
| 1.1 | Tipul | De înaltă frecvenţă |
| 1.2 | Puterea | ≥ 50 kw |
| 1.3 | Diapazonul tensiunii anodice | 40-150 kV |
| 1.4 | Diapazonul curenţilor anodici | Nu mai puţin de 10-500 mA |
| 1.5 | Durata expoziţiei | 0,001 - 10,0 s |
| 1.6 | Durata obţinerii imaginii din momentul includerii tensiunii înalte până la apariţia ei pe ecranul monitorului | Nu mai mult de 30 secunde |
| 1.7 | Pupitru de comandă | Cu procesor organoautomatic |
| 1.8 | Tensiunea curentului electric | 380 V, 50 Hz |
| 2 | Stativul rotativ |  |
| 2.1 | Distanţa de la tubul radiogen până la suprafaţă receptorului | Nu mai puţin de 1000 – 1800 mm |
| 2.2 | Poziţia inferioară a axei optice a tubului radiogen şi a receptorului | 500 mm |
| 2.3 | Deplasare verticală a emiţătorului radiologic şi a receptorului | Nu mai puţin de 1000 mm |
| 2.4 | Masă mobilă pentru pacienţi | Radiotransparentă, greutatea pacientului până la 180 kg |
| 3 | Receptorul digital de recepţionarea imaginilor radiologice |  |
| 3.1 | Tipul receptorului | Cameră cu matricea „CCD” (PZS) |
| 3.2 | Dimensiunile imaginii | nu mai mică de 380 x 380 mm |
| 3.3 | Rezoluţia vizual-spaţială | nu mai joasă de 4,0 linii pare/mm |
| 3.4 | Sensibilitatea de contrast la 0,4 mR | Nu mai mare de 2% |
| 3.5 | Diapazonul dinamic | Nu mai puţin de 100 |
| 4 | Tubul radiogen |  |
| 4.1 | Viteza de rotire a anodei | ≥ 3000 turaţii /minut |
| 4.2 | Spotul focal | 0,6 şi 1,2 mm |
| 4.3 | Capacitate calorică | Nu mai puţin de 200000 unităţi termice |
| 4.4 | Colimator cu centrator de lumină | Prezent |
| 5 | LMA al tehnicianului radiolog |  |
| 5.1 | Procesor | Nu mai puţin de Intel Pentium IV |
| 5.2 | HDD | Nu mai puţin de 160 Gb |
| 5.3 | RAM | Nu mai puţin de 512 Mb |
| 5.4 | Monitor TFT | Nu mai puţin de 17” |
| 5.5 | Sursă de alimentare continua | Prezentă |
| 5.6 | CD - RW | Present |
| 5.7 | Mouse, tastatura | PS/2, USB |
| 5.8 | Sistemul de operare | Windows |
| 5.9 | FDD | 3.5” |
| 5.10 | Placa de reţea | Prezentă |
| 5.11 | Mobilă | Masa specializată, scaun |
| 5.12 | Arhivă | Nu mai puţin de 100 000 |
| 6 | LMA al medicului imagist radiolog |  |
| 6.1 | Procesor | Nu mai puţin de Intel Pentium IV |
| 6.2 | HDD | Nu mai puţin de 160 Gb |
| 6.3 | RAM | Nu mai puţin de 512 Mb |
| 6.4 | Monitor TFT grafic | Nu mai puţin de 19”, rezoluţia nu mai puţin de 1600x1200 |
| 6.5 | Monitor TFT | Nu mai puţin de 19” |
| 6.6 | Sursă de alimentare continua | Prezentă |
| 6.7 | CD - RW | Present |
| 6.8 | Mouse, tastatura | PS/2, USB |
| 6.9 | Sistemul de operare | Windows |
| 6.10 | FDD | 3.5” |
| 6.11 | Placa de reţea | Prezentă |
| 6.12 | Imprimantă | Cu laser |
| 6.13 | Modemul | Prezent |
| 6.14 | Mobilă | Masa specializată, fotoliu |
| 7 | Funcţiile programelor de aplicare: |  |
| 7.1 | trebuie să corespundă protocolului internaţional DICOM 3.0, care include comprimarea imaginii şi posibil de transmis în format electronic deschis (JPG, TIF, BMP) |  |
| 8 | Cablu |  |
| 8.1 | nu mai puţin de 16 m |  |
| 9 | Dispozitiv pentru imprimarea copiilor imaginilor radiologice |  |
| 10 | Mijloacele de radioprotecţie |  |
| 10.1 | - Şorţ radioprotector (mături, copii) - Şorţ pentru radioprotecţia gonadelor (mături, copii) - Guleraş radioprotector (mături, copii) - Set radioprotector din 7 elemente |  |
| 11 | Dispozitiv pentru supravegherea pacientului din cameră de proceduri |  |
| 12 | Dispozitiv audio pentru convorbiri cu pacienţi |  |

Adresa: strada Bucureşti 35

Telefoane de contact:, 228084, 275209, 275005

Persoana de contact: Galina Buta